Znak procedury: LI/5503/001/2021

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Dane oferenta:

| Nazwa wykonawcy: |  | Reprezentowany przez (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji): |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres siedziby: |  |  |  |
| REGON: |  | NIP: |  |
| Nr telefonu/ fax: |  | Adres e-mail: |  |

- Parametry wymagane (należy potwierdzić uzupełniając kolumnę 4 „Opis oferowanego parametru”)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Potwierdzenie oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| PAKIET I - System ogrzewania pacjenta - 8 kompletów (CPV: 33162000-3) |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | producent | podać |  |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2020 | TAK |  |
| 5 | jednostka kontrolna systemu ogrzewającego pacjenta opartego na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodującego ogrzewania otoczenia. Kompatybilna i współpracująca z posiadanymi przez Zamawiającego materacami, model: OTM1-N, producent: Inditherm | TAK |  |
| 6 | system ogrzewania oparty na technologii polimerów węglowych lub równoważny, nie oparty o włókna węglowe | TAK |  |
| 7 | urządzenie ciche w eksploatacji, nadające się do nieprzerywanej pracy, nie wymagające dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów | TAK |  |
| 8 | urządzenie niewymagające materiałów jednorazowego użytku | TAK |  |
| 9 | urządzenie nie zaburza widoczności pola operacyjnego | TAK |  |
| 10 | stopień ochrony jednostki kontrolnej przed dostępem do niebezpiecznych części, min. IP3X | TAK, podać |  |
| 11 | jednostka kontrolna umożliwiająca obsługę, min. 5 akcesoriów jednocześnie (maksymalny łączny pobór mocy, min. 170W) | TAK, podać |  |
| 12 | urządzenie w trakcie działania (podłączone do zasilania lub działające na zasilaniu bateryjnym) pozwalające na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji | TAK |  |
| 13 | urządzenie nie powoduje zakłóceń podczas pracy diatermii | TAK |  |
| 14 | odłączane przewody łączące jednostkę kontrolną z materacami/kocem o długości, min. 3 m z wtykiem kątowym | TAK, podać |  |
| 15 | złącze przewodów materaca/koca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony, min. IP61 | TAK, podać |  |
| 16 | wtyk oraz gniazdo złącza przewodów materaca/koca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony, min. IP65 | TAK, podać |  |
| 17 | obudowy konektorów łączących przewód materaca/koca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych | TAK |  |
| 18 | zasilanie urządzenia 100 - 240 V AC, 50-60 HZ | TAK |  |
| 19 | zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane dla danego kanału | TAK |  |
| 20 | zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43°C przy którym system jest automatycznie wyłączany | TAK |  |
| 21 | informacja w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii | TAK |  |
| 22 | jednostka kontrolna z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym 14,4 V DC, min. 2600 [mAh] | TAK, podać |  |
| 23 | jednostka kontrolna z min. 4,0 calowym, kolorowym ekranem dotykowym | TAK, podać |  |
| 24 | zasilanie jednostki kontrolnej: 100–240 V AC, 50–60 Hz, min. 195 W (195 VA) | TAK, podać |  |
| 25 | zakres ustawialnej temperatury, min. 25°C-40°C z krokiem co 0,5°C | TAK, podać |  |
| 26 | „Auto-test” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście | TAK |  |
| 27 | oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu zabezpieczenia termicznego w materacach/kocach | TAK |  |
| 28 | oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu alarmu czujnika temperatury w materacach/kocach | TAK |  |
| 29 | jednostka kontrolna wyposażona w min. 5 podłączeń, gdzie cały system zapewnia wystarczająco efektywne ogrzewanie pacjenta, ale z możliwością zastosowania równocześnie innych źródeł ogrzewania, np. lampa radiacyjna | TAK |  |
| 30 | jednostka kontrolna waga, max. 2,0 [kg] | TAK, podać |  |
| 31 | uchwyt na jednostce kontrolnej umożliwiający trwałe mocowanie urządzenia na szynie lub stojaku, orientacja pozioma lub pionowa | TAK |  |
| 32 | wymiar jednostki kontrolnej: szer. x gł. x wys. max, 200 × 200 × 150 [mm] | TAK, podać |  |
| 33 | możliwość podpięcia do jednostki kontrolnej jednorazowego lub wielokrotnego użycia zewnętrznego czujnika temperatury | TAK |  |
| 34 | jednostka kontrolna w II klasie ochronności przeciwporażeniowej z izolacją podwójną w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika | TAK |  |
| 35 | materac systemu ogrzewającego pacjenta opartego na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodującego ogrzewania otoczenia. Kompatybilny i współpracujący z posiadanymi przez Zamawiającego jednostkami kontrolnymi, model: MECU-1, producent: Inditherm | TAK |  |
| 36 | uszkodzenie mechaniczne materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury | TAK |  |
| 37 | warstwa grzewcza materaca wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania | TAK |  |
| 38 | warstwa grzewcza materaca wykonana z elastycznego polimeru gwarantująca równomierne ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą, min. 18 mm pianki zmniejszającej nacisk oraz z wygodną podszewką poliestrową | TAK |  |
| 39 | powłoka zewnętrzna materaca wykonana z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilna w kontakcie ze skórą | TAK |  |
| 40 | powłoka zewnętrzna materaca szczelnie zamknięta, stopień ochrony, min. IP32 | TAK, podać |  |
| 41 | jednolita konstrukcja materaca minimalizująca ryzyko zakażeń (brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych) | TAK |  |
| 42 | ogrzewanie wyłącznie na styku ciała pacjenta z materacem | TAK |  |
| 43 | materac przezierny dla promieni RTG | TAK |  |
| 44 | długość materaca: 1900 ± 50 [mm] | TAK, podać |  |
| 45 | szerokość materaca: 550 ± 20 [mm] | TAK, podać |  |
| 46 | zasilanie urządzenia 26V DC | TAK |  |
| 47 | wbudowany w materac jeden sterujący czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni materaca | TAK |  |
| 48 | wbudowane w materac niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
| 49 | zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane w materac o progu bezpieczeństwa >=42°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane | TAK |  |
| 50 | waga materaca, max. 3,0 [kg] | TAK, podać |  |
| 51 | materac przeznaczony do ogrzewania pacjentów niezależnie od wieku i wzrostu | TAK |  |
| 52 | umieszczenie naklejki na materacu nie powoduje uszkodzenia warstwy grzewczej | TAK |  |
| 53 | materac zawierający integralne pasy zawierające guziki zatrzaskowe służące do szybkiego i bezpośredniego mocowania materaca do stołu, niewymagające przywiązania materaca do stołu, oraz uchwyt do bezpiecznego przechowywania | TAK |  |
| 54 | brak terminu przydatności do użytkowania elementu grzewczego materaca/koca | TAK |  |
| 55 | możliwość układania na materacu pacjenta wraz z głową | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 56 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  |
| 57 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  |
| 58 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  |
| 59 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  |
| 60 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |
| Inne |  |  |  |
| 61 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  |
| 62 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  |
| 63 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  |