Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Dane oferenta:

| Nazwa wykonawcy: |  | Reprezentowany przez (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji): |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres siedziby: |  |  |  |
| REGON: |  | NIP: |  |
| Nr telefonu/ fax: |  | Adres e-mail: |  |

- Wymagane parametry techniczne przedmiotu zapytania (do potwierdzenia przez Oferenta w kolumnie „Parametr oferowany”):

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PAKIET I - Zamrażarka niskotemperaturowa typu I - 1 sztuka |  | CPV: 39711120-6 |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | producent | podać |  |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2021 | TAK |  |
| 5 | wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe) | TAK |  |
| 6 | pojemność użytkowa komory, min. 500 litrów | TAK, podać |  |
| 7 | zakres kontroli temperatury, min. -50°C do -86°C | TAK, podać |  |
| 8 | wymiary zewnętrzne, max. szerokość x głębokość x wysokość: 800 x 900 x 2000 [mm] | TAK, podać |  |
| 9 | wymiary wewnętrzne, min. szerokość x głębokość x wysokość: 600 x 600 x 1400 [mm] | TAK, podać |  |
| 10 | wnętrze ze stali pokrytej łatwo zmywalną, gładką powłoką w kolorze białym | TAK |  |
| 11 | drzwi zewnętrzne zamykane mechanicznie (nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny) | TAK |  |
| 12 | drzwi zewnętrzne zamykane na klucz (zamek wbudowany w uchwyt drzwi) | TAK |  |
| 13 | możliwość wymiany uszczelki drzwi zewnętrznych bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 14 | system zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych, wykorzystujący dwa porty wyrównywania ciśnienia (automatyczny i ręczny) | TAK |  |
| 15 | dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (nie więcej niż 2szt.) z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 16 | drzwi wewnętrzne z zamknięciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku) zapewniającym prawidłowy docisk uszczelek | TAK |  |
| 17 | liczba półek: 3 sztuki plus podłoga zamrażarki | TAK |  |
| 18 | izolacja termiczna – próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego | TAK |  |
| 19 | podstawa wyposażona w 4 kółka ułatwiające relokację urządzenia | TAK |  |
| 20 | kaskadowy układ chłodzenia z energooszczędnymi kompresorami inwerterowymi | TAK |  |
| 21 | zużycie energii, max. 7 kWh/dzień | TAK, podać |  |
| 22 | naturalne węglowodorowe czynniki chłodnicze | TAK |  |
| 23 | sterownik mikroprocesorowy z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany w panel sterowania port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive | TAK |  |
| 24 | panel sterowania z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości WVGA lub wyższej | TAK |  |
| 25 | wyświetlane komunikaty tekstowe muszą być podawane w języku polskim lub angielskim | TAK |  |
| 26 | wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych, min.: - zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji temperatury granicznej w zakresie, min. od ±5°C do ±20°C oraz opóźnienia w zakresie, min. od 0 do 15 minut) - zaniku napięcia (podtrzymywany bateryjnie) - niedomknięcia drzwi (z opóźnieniem czasowym regulowanym w zakresie, min. od 0 do 15 minut) - zanieczyszczenia filtra skraplacza | TAK, podać |  |
| 27 | możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu w zakresie, min. od 1 do 99 minut) | TAK, podać |  |
| 28 | automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany, min. komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia | TAK, podać |  |
| 29 | zabezpieczenie przed zmianą nastaw przy pomocy hasła | TAK |  |
| 30 | fabrycznie wykonane porty kablowe o średnicy minimum 15mm (nie mniej niż 3 porty) | TAK, podać |  |
| 31 | bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC dla centralnych systemów monitorowania | TAK |  |
| 32 | zasilanie jednofazowe 230V/50Hz | TAK |  |
| 33 | waga urządzenia, max. 250 [kg] | TAK, podać |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 34 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  |
| 35 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  |
| 36 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  |
| 37 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  |
| 38 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |
| Inne |  |  |  |
| 39 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  |
| 40 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  |
| 41 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  |
| 42 | wszelkie czynności związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz możliwymi z tym czynnościami leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  |
|  | PAKIET II - Zamrażarka niskotemperaturowa typu II - 1 sztuka |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | producent | podać |  |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2021 | TAK |  |
| 5 | wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe) | TAK |  |
| 6 | pojemność użytkowa komory, min. 350 litrów | TAK, podać |  |
| 7 | zakres kontroli temperatury, min. -50°C do -86°C (dokładność nastawy ± 1 °C) | TAK, podać |  |
| 8 | wymiary zewnętrzne, max. szerokość x głębokość x wysokość: 750 x 900 x 1850 [mm] | TAK, podać |  |
| 9 | wymiary wewnętrzne, min. szerokość x głębokość x wysokość: 490 x 600 x 1140 [mm] | TAK, podać |  |
| 10 | wnętrze ze stali pokrytej łatwo zmywalną, gładką powłoką w kolorze białym | TAK |  |
| 11 | drzwi zewnętrzne zamykane mechanicznie (nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny) | TAK |  |
| 12 | drzwi zewnętrzne zamykane na klucz (zamek wbudowany w uchwyt drzwi) | TAK |  |
| 13 | dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (nie więcej niż 2szt.) z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 14 | drzwi wewnętrzne z zamknięciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku) zapewniającym prawidłowy docisk uszczelek | TAK |  |
| 15 | liczba półek: 3 jednolite nieperforowane półki ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 16 | podstawa wyposażona w 4 kółka ułatwiające relokację urządzenia | TAK |  |
| 17 | dwukompresorowy, kaskadowy układ chłodzenia | TAK |  |
| 18 | zużycie energii, max. 6kWh/dzień | TAK, podać |  |
| 19 | panel kontrolny z wyświetlaczem LED lub VFD | TAK |  |
| 20 | panel kontrolny umiejscowiony poza drzwiami zamrażarki (co daje możliwość podglądu parametrów w trakcie załadunku/rozładunku komory | TAK |  |
| 21 | wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych, min.:- zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji temperatury granicznej w zakresie, min. od ±5°C do ±20°C)- zaniku napięcia (podtrzymywany bateryjnie)- zanieczyszczenia filtra skraplacza | TAK, podać |  |
| 22 | możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (10, 30 lub 60 minut oraz wyciszenie permanentne) | TAK, podać |  |
| 23 | automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany, min. komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia | TAK, podać |  |
| 24 | funkcja blokady klawiatury panelu sterowania przez przypadkowymi zmianami parametrów | TAK |  |
| 25 | fabrycznie wykonane porty kablowe o średnicy minimum 15mm (nie mniej niż 3 porty) | TAK, podać |  |
| 26 | bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC dla centralnych systemów monitorowania | TAK |  |
| 27 | zasilanie jednofazowe 230V/50Hz | TAK |  |
| 28 | waga urządzenia, max. 250 [kg] | TAK, podać |  |
| 29 | zamrażarka będąca wyrobem medycznym klasy IIa | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 30 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  |
| 31 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  |
| 32 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  |
| 33 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  |
| 34 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |
| Inne |  |  |  |
| 35 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  |
| 36 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  |
| 37 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  |
| 38 | wszelkie czynności związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz możliwymi z tym czynnościami leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  |

- Formularz cenowy:

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa typu I | 1 |  |  |  |
| 2 | Zamrażarka niskotemperaturowa typu II | 1 |  |  |  |

Data związania ofertą – min. 30 dni od daty składania oferty, tj. do dnia …………………..………….………..

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

(miejscowość, data, czytelny podpis Przedstawiciela Oferenta)